Dossier de conception (DDC)

Projet traceur de diagrammes de Bode

SUIVI DES EVOLUTIONS

| ENREGISTREMENT DES MODIFICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Auteur.e | Modification |
| V1.0 RA | 18/10/2024 | JANIN Cecile | Création |

| APPROBATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nom | Rôle | Date | Signature |
| Créé ou modifié par |  |  |  |  |
| Vérifié par |  |  |  |  |
| Approuvé par |  |  |  |  |
| Approuvé par le client si nécessaire |  |  |  |  |

LISTE DES ADU / ACU DU DOCUMENT

| § | Numéro de l’exigence | Intitulé de l’ADU / ACU | Description | N° de l’action ou du FT |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OBJET DU DOCUMENT

Le présent document donne la justification des choix techniques effectués depuis le cahier des charges amont du projet « Traceur de diagrammes de Bode ».

La première partie traite de l’aspect structurel du projet, la seconde décrit en détail les différentes cartes ainsi que leurs fonctions.

Les différentes exigences déduites ne font pas l’objet d’un cahier des charges matériel, et ne sont donc pas sujettes à une vérification avec traçabilité exigée.

Table des matières

1.	Structure du système matériel	7

1.1	Un système modulaire	7

1.2	Le fond de panier	7

1.3	L’alimentation	8

1.4	La détection automatique des cartes	9

1.5	Le système de reset	9

1.6	Le flux des données	10

1.7	L’aspect mécanique	10

2.	structure de l’applicatif logiciel	12

2.1	L’initialisation du système	12

2.2	L’exploitation du système : lancement d’un test	12

3.	justification des choix de conception	13

3.1	Carte post-régulation - article 002	13

3.1.1	La protection d’entrée	13

3.1.2	Le système de reset (reset à froid)	14

3.1.3	Les régulateurs linéaires	16

3.1.4	La protection en température	18

3.1.5	Les régulateurs à découpage	19

3.1.6	Le régulateur permanent	20

3.1.7	Les points de test et les LEDs	20

3.2	Carte fond de panier - article 003	21

3.2.1	Le choix des connecteurs	22

3.2.2	Le multiplexeur I2C	22

3.2.3	Le découplage	22

3.3	Carte MCU - article 004	24

3.3.1	Le MCU	25

3.3.2	Le port USB	27

3.3.3	Le buzzer	28

3.3.4	Le bouton reset	28

3.3.5	Le bus analogique – la sortie SMA	30

3.3.6	La PSRAM	31

3.3.7	Divers	33

3.4	Carte générateur - article 005	35

3.4.1	Le choix du DDS	36

3.4.2	Le filtre anti repliement	38

3.4.3	Le buffer analogique	39

3.5	Carte Bode - article 006	40

3.5.1	L’étage d’entrée : le jeu de relais	41

3.5.2	La mesure de la phase	44

3.5.3	La mesure de l’amplitude	46

3.5.4	La conversion analogique-numérique	48

# Structure du système matériel

Dans cette partie, nous traiterons des choix techniques à l’échelle du système en lui-même, en particulier sur son aspect modulaire.

## Un système modulaire

La conception d’un système riche, regroupant à la fois du numérique ainsi que plusieurs parties analogiques est compliqué à réaliser en une seule carte, surtout avec les contraintes temporelles et financières données.

En effet, si une fonction est non fonctionnelle ou en cas de mise à jour matérielle, une nouvelle itération de conception regroupant toutes les fonctions va devoir être réalisée, avec un approvisionnement couteux et un montage chronophage.

Afin de répondre à ces contraintes, une approche modulaire a été choisie, séparant les fonctions principales en plusieurs cartes, permettant :

- Le remplacement matériel rapide d’une unique fonction

- La diminution générale des coûts

- Une grande évolutivité

Rappel des exigences :

CDC_Bode_[5]

Réparabilité

- Les différentes fonctions du système doivent être sur des cartes isolées

- Chaque carte doit pouvoir être retirée avec un unique geste

- La documentation du système complet doit être dans une carte SD, non reliée électroniquement, fixée sur un PCB dans un socket micro SD

- L’état des rails d’alimentation doit être facilement lisible via des LEDs, une pour chaque rail

Inspection, niveau 0

Fin de l’exigence

## Le fond de panier

Pour ce projet, nous avons quatre fonctions principales :

- Générer les différentes tensions nécessaires au système

- Commander les différentes cartes, acquérir et transmettre les données (IHM)

- Emettre un signal sinusoïdal à fréquence variable

- Mesurer l’amplitude et la phase du signal reçu

Ces quatre fonctions auront une carte chacune, cartes qui vont être reliées via un fond de panier. Le fond de panier a été conçu pour les cartes soient interchangeables et fonctionnelles quel que soit le slot, excepté la carte MCU, qui possède un slot unique.

On retrouve sur le fond de panier de l’I2C, du SPI, des GPIO, les rails d’alimentation…

Voir section dédiée, ci-dessous un diagramme du système :

## L’alimentation

Le système a besoin de nombreux rails de tension différents afin de fonctionner. La décision a été prise de différentier le rails analogiques et numériques afin d’éviter les perturbations électromagnétiques conduites. Ainsi, nous avons un +5V numérique, et un +5V analogique.

Voici les différentes tensions nécessaires relevées :

| N° | Tension | Courant | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +5V | 500mA | Numérique |
| 2 | +3.3V | 500mA | Numérique |
| 3 | +1.8V | 500mA | Numérique |
| 4 | +12V | 400mA | Analogique |
| 5 | -12V | 400mA | Analogique |
| 6 | +5V | 100mA | Analogique |
| 7 | -5V | 100mA | Analogique |
| 8 | +3V_PERM | 10mA | Toutes |

Voici un diagramme du système d’alimentation :

Figure 1 : Système d'alimentation

## La détection automatique des cartes

Afin de pouvoir détecter les cartes au démarrage, ces dernières ont une EEPROM connectée au bus I2C commun, contenant :

- Un identifiant unique à chaque carte

- Un identifiant permettant d’identifier le type de carte (générateur, récepteur…)

- La version matérielle de la carte

- La révision matérielle de la carte

- Des données inhérentes à la carte : calibration, logs, etc.

A partir de cette EEPROM, l’applicatif logiciel saura quel driver utiliser pour chaque slot, permettant l’interchangeabilité des cartes.

## Le système de reset

Le système modulaire gère deux reset différents :

- Un reset à froid, qui coupe l’alimentation de tout le système

- Un reset à chaud, envoyant simplement un signal aux broches reset disponibles sur les cartes. L’alimentation est maintenue.

Toutes les cartes peuvent générer un signal de reset pour le système, à chaud ou à froid. Pour s’assurer qu’il n’y ait pas de problèmes de niveau de tension, les signaux sont commandés par des transistors en drain ouvert, et la résistance de pull up est commune.

Ci-dessous un diagramme du représentatif du système de reset.

Figure 2 : Schéma système de reset

## Le flux des données

Ci-dessous un diagramme résumant le flux de données pour notre application.

Figure 3 : Flux de données de l'architecture

## L’aspect mécanique

Les différentes cartes du système sont montées à angle droit sur le fond de panier. Une carte de maintiens mécanique permet de les verrouiller en haut. Cette carte de maintiens est surélevée à l’aide d’entretoises.

L’alimentation AC/DC est externe au système.
Ci-dessous une vue mécanique.

Figure 4 : Modélisation du système en 3D

# structure de l’applicatif logiciel

L’applicatif logiciel est basé sur ZephyrRTOS, un système temps réel en source ouverte. Ce dernier possède une structure logicielle riche :

- Gestion de DeviceTree,

- De nombreuses API pour drivers

- De nombreux drivers

- Des threads et les outils associés : mutex, semaphores, etc.

L’applicatif sera rédigé avec :

- Du CMake

- Du C, langage principal

- Du DeviceTree

- Du Kconfig

## L’initialisation du système

La détection des cartes, le chargement inhabituel des drivers, etc…

## L’exploitation du système : lancement d’un test

Mettre le diagramme de fonctionnement de l’utilisateur à l’utilisateur : lancement du test et restitution des données

# justification des choix de conception

## Carte post-régulation - article 002

### La protection d’entrée

La première chose après le connecteur est trois fusibles 5x20mm, chargés de protéger le système. Les valeurs sont celles des consommations max majorées :

- 5V 3A protégé par un fusible de 4A

- ±15V 500mA protégé par un fusible de 750mA

Au vu de la faible capacité en aval, les fusibles sélectionnés sont des fusibles rapides, céramiques.

### Le système de reset (reset à froid)

Décrire le reset, avec l’intention de temporiser et de charger les rails d’alim pour vider les capas -> ajouter de la prévisibilité au système sur son comportement

Pour le reset à froid, il nous faut commuter les rails d’alimentation durant un temps suffisant pour que la tension chute. De plus, si les rails sont chargés avec une large capacité, il faudra décharger cette capacité afin d’être sûr que le reset est bien efficient.

La solution proposée est de :

- Commuter les rails d’entrée : ±15V, +5V

- Durant un délai d’environ 1s

- Charger les rails de sortie avec une résistance afin de vider les capacités présentes

### Les régulateurs linéaires

Pour les rails d’alimentation analogiques, nous utilisons des régulateurs linéaires, moins bruyant. Il y en a un par rail analogique. Un dissipateur est ajouté, sa capacité de dissipation sera validée expérimentalement.

La valeur des condensateurs est donnée par la datasheet.

Ci-dessous une vue du montage du dissipateur sur les régulateurs linéaires.

Figure 5 : Dissipateur des régulateurs linéaires

Afin de faciliter la dissipation thermique des régulateurs linéaires, des vias thermiques ont été ajoutés, reliés à une grande surface de cuivre en couche bottom.

Figure 6 : Plan de cuivre pour la dissipation des régulateurs linéaires

### La protection en température

Afin de protéger le système contre les températures excessives, nous y avons ajouté une protection en température (OTP : Over Temperature Protection). Cette dernière verrouille le système dans un état de reset à froid le temps que la température redescende en dessous d’un certain seuil.

De plus, en cas de déconnexion de la sonde de température, la protection s’enclenche.

Une LED s’allume également lorsque la protection s’enclenche.

Figure 7 : Over Température Protection

Notre objectif est le déclenchement de la protection à 55°C, avec un hystérésis de 3°C. Pour cela, nous allons mettre une résistance CTN en pont diviseur, puis envoyer cette tension, image de la température, dans un comparateur à hystérésis.

D’après les tables standards, une CTN avec un coefficient B de 3984 à ces caractéristiques :

Rt@55°C=2.95kΩ
Rt@50°C=3.56kΩ
Rt@45°C=4.32kΩ

La tension en sortie du pont diviseur avec la CTN est de :

Vtemp@53°C=RT1R47+RT1×5=3.2k10k+3.2k×5=1.21V

Vtemp@45°C=RT1R47+RT1×5=3.6k10k+3.6k×5=1.32V

La tension de référence sur la broche + de U9A est de :

Vref high=R51R51+R48//(R49+R50)×5=1.32V

Vref low=R51 //R50 R51//R50+R48×5= 1.21V

La tension de déclenchement est un peu plus basse que prévu, mais suffisante pour notre usage.

En cas de déconnection de la CTN, la tension image de la température passe à 5V. Cela enclenche le comparateur U9B, qui a une tension de seuil de 4.54V, bloquant la carte en mode reset. 
	Ne pas oublier que la sortie des comparateurs LM393 est en drain ouvert !

### Les régulateurs à découpage

Pour les rails de tension numérique, les tensions sont régulées par des régulateurs à découpage, moins encombrants et plus efficients.

Figure 8 : Schéma régulateurs à découpage

En suivant les formules de la documentation, pour le régulateur de 3.3V :

D=VoutVin=0.66

L=Ton×Vin-VoutΔIsw=0.733μ5-3.30.377=3.3μH

La valeur de Isw est un peu élevée. Durant les tests, il conviendra de vérifier si la valeur doit être augmentée ou non. Une inductance de 10µH rabaisserait cette valeur en dessous de 0.15A. Le courant de saturation doit être bien supérieur au courant de sortie max. Notre inductance a un courant de saturation de 900mA pour un courant de sortie de 500mA.

Pour le condensateur de sortie, il est conseillé de mettre un condensateur de 22µF, et 10µF en entrée.

Le réglage de la tension de sortie se fait avec R1 et R2 :

Vout=Vref×1+R1R2=0.8×1+47k15k=3.30V

Pour le régulateur de 1.8V, nous obtenons une inductance de 2.2µH, et gardons les mêmes condensateurs d’entrée et sortie.

Vout=Vref×1+R3R4=0.8×1+15k12k=1.80V

### Le régulateur permanent

La tension permanente est générée par un régulateur linéaire en SOT23-3.

La valeur des condensateurs est typique, donnée par la datasheet.

Figure 9 : Schéma régulateur permanent

### Les points de test et les LEDs

Rappel des exigences :

CDC_Bode_[5]

Réparabilité

- Les différentes fonctions du système doivent être sur des cartes isolées

- Chaque carte doit pouvoir être retirée avec un unique geste

- La documentation du système complet doit être dans une carte SD, non reliée électroniquement, fixée sur un PCB dans un socket micro SD

- L’état des rails d’alimentation doit être facilement lisible via des LEDs, une pour chaque rail

Inspection, niveau 0

Fin de l’exigence

Tous les rails ont un connecteur de test ainsi qu’une LED associée pour un diagnostic rapide par l’utilisateur.

## Carte fond de panier - article 003

Cette carte se doit de ne posséder que peu de composants sujets aux pannes.

### Le choix des connecteurs

Nous souhaitons des connecteurs :

- Carte à carte

- Pas de composant connecteur du côté des cartes filles

- Génériques, afin de faciliter les approvisionnements

Des connecteurs PCIe ont été choisis, deux par carte. Un pour la partie analogique, un pour la partie numérique.

### Le multiplexeur I2C

Chaque carte contenant une fonction doit avoir un bus I2C dédié. Pour cela, nous utilisons un multiplexeur I2C. Cela permet :

- D’avoir un bus vide pour chaque carte, à l’exception de l’adresse du multiplexeur en 0x70

- De laisser le choix de la valeur des résistances de pull up selon la capacité parasite du bus I2C, au cas par cas, selon le routage de la carte

- Que la tension du bus I2C soit différente pour chaque carte, selon usage

### Le découplage

Afin de compenser l’inductance parasite des rails d’alimentation, des condensateurs de découplage sont mis à chaque broche de chaque connecteur. Des condensateurs plus gros, 10µF, sont également disposés à mi chemin.

Figure 10 : Carte fond de panier, découplage

Figure 11 : Routage des condensateurs de découplage

## Carte MCU - article 004

### Le MCU

Chaque carte fille demande 13 GPIO, en plus de deux SPI, un I2C et des broches diverses : quartz, USB, LEDs, Buzzer… Cette contrainte nous pousse à prendre un MCU avec de nombreuses broches.

Il nous faut également 512kBits de flash minimum, 128kBits de SRAM, et que la puce soit supportée par ZephyrRTOS.

Notre choix s’est porté sur un STM32L552, 144 broches, avec un cœur M33.

Ci-dessous les composants divers connectés au MCU, quartz, reset, etc. Les valeurs sont celles typiques données par la datasheet.

Figure 12 : MCU, divers

Figure 13 : Le MCU sur le PCB

### Le port USB

Le port USB est protégé contre les ESD par des TVS. La tension de +5V est détectée par le MCU via un diviseur, réduisant la tension à 3.6V.

Les deux résistances de 5.1k sont pour activer la source de tension du côté du host, valeurs standard.

Les signaux haute vitesse sont routés en paire différentielle d’une impédance de 90Ohm, comme spécifié dans la documentation.

Figure 14 : Schéma USB

### Le buzzer

Le buzzer est simplement commuté par un mosfet. R27 sert à limiter le bruit du buzzer, à ajuster selon les besoins.

Figure 15 : Schéma buzzer

### Le bouton reset

Rappel des exigences :

CDC_Bode_[4]

Rôle bouton Reset

- Un bouton reset doit pouvoir remettre le système dans son état initial, avec un simple appui

Démonstration, niveau 3

Fin de l’exigence

Afin que l’utilisateur puisse déclencher le reset à chaud et à froid à partir d’un seul bouton, nous avons rajouté un ensemble de comparateur qui, après trois secondes d’appui, déclenche le reset à froid. Un appui inférieur déclenche le reset à chaud.

Figure 16  : Système de reset, carte MCU

Figure 17 : Système de reset, côté connecteur

### Le bus analogique – la sortie SMA

La carte MCU doit gérer le bus analogique de diagnostic, soit la commutation des signaux venant des quatre autres cartes, faire sortir le signal par un port SMA mais également l’adapter pour pouvoir le mesurer en interne.

Le composant U3 commute les différentes tensions. Les résistances R11 à R14 limitent le courant dans le cas ou plusieurs interrupteurs analogiques seraient activés en même temps, par erreur.

U4A sert de buffer. R16 annule la tension d’offset créé par le courant de polarisation.

Le pont diviseur de tension composé de R18 R20 et R23 abaisse la tension d’entrée de ±10V pour du ±1.54V. U5B est monté en différentiel, sa tension de sortie est de :

Vout=5R22+R25 R21+R22+R251+R17R19+Vin-R17R19

Nous souhaitons que la tension soit entre 0 et +3.3V afin d’être mesurée par le MCU. Avec ces valeurs de résistance :

Vout=-1.54×Vin+1.67

Voici la simulation du montage :

Figure 18 : simulation adaptation du signal

Figure 19 : courbes de simulation

### La PSRAM

En cas d’acquisition de données en grande quantité, la SRAM interne du MCU risque de ne pas être suffisante. Afin d’augmenter cette dernière, une PSRAM (Pseudo Static Random Access Memory) externe en OCTOSPI est ajoutée, de 8Mo.

Cette dernière a besoin d’avoir des pistes équilibrées en longueur, ce qui donne les méandres visibles sur le routage ci-dessous. Les pistes sont équilibrées à ±2mm. Une impédance de 50Ohm est également respectée.

Figure 20 : Schéma PSRAM

Figure 21 : Routage PSRAM

### Divers

#### Les LEDs

Rappel des exigences :

CDC_Bode_[3]

Rôle LEDs interface

- L’IHM doit posséder :

  - Une rouge, allumée lorsque le logiciel a démarré et est opérationnel

  - Une verte éteinte par défaut, allumée lors de l’acquisition de données

  - Une bleue, allumée lors de la détection d’une anomalie

Démonstration, niveau 3

Fin de l’exigence

La carte MCU contiens trois LEDs, commandée avec des mosfets. Une rouge, une bleue, une verte. Voir le schéma et le routage ci-dessous.

Figure 22 : Schéma LED carte MCU

Figure 23 : Positionnement des LEDs, carte MCU

#### Le mini switch

Afin de sélectionner le mode de boot, un mini switch est ajouté.

Figure 24 : Schéma mini switch, Carte MCU

#### Le connecteur de programmation

Le connecteur de programmation est un header couché standard, connectable à la carte Nucleo. Le bus de programmation est le SWD standard.

Figure 25 : Schéma connecteur de programmation, Carte MCU

## Carte générateur - article 005

Mettre la structure de la carte, avec des numéros associés aux sous points

### Le choix du DDS

Pour notre application, la fréquence du DAC générant le signal devait être de :

20×2=40MHz

Cela n’est que très difficilement atteignable avec un MCU, via SPI, du fait de la très grande quantité de données à transmettre à un rythme effréné.

Une autre solution consiste à prendre un DDS (Direct Digital Synthesis), une puce qui génère une sinusoïde à une fréquence donnée.

Rappel des exigences :

CDC_Bode_[6]

Générateur de signal, comportement en fréquence

- Le générateur doit avoir une bande de fréquence ajustable de 200kHz à 20MHz

- La précision doit être de ±500Hz minimum sur toute la bande passante

- La résolution de la fréquence doit être de 500Hz minimum sur toute la bande passante

Test, niveau 3

Fin de l’exigence

CDC_Bode_[8]

Générateur de signal, amplitude du signal de sortie

- L’amplitude du signal émis doit être de 1Vpp, sous une charge de 50Ohm

Test, niveau 0

Fin de l’exigence

CDC_Bode_[9]

Générateur de signal, SNR et SFDR

- Le rapport signal sur bruit (SNR) doit être de 70dB minimum

- Le Spurious Free Dynamic Range doit être de 60dB minimum

Test, niveau 3

Fin de l’exigence

Notre choix s’est porté sur un AD9953. Ce dernier possède un rapport signal sur bruit de plus de 80dB, une résolution en fréquence de quelques mHz. Le SFDR est de 61dB, et l’amplitude du signal de sortie est de 1Vpp.

Ci-dessous un extrait de la datasheet justifiant le choix :

Figure 26 : extrait datasheet AD9953

### Le filtre anti repliement

Le DAC contenu dans le AD9953 est de 14bits, sous 400Msmps/s max. Dans notre cas, nous l’utiliserons avec une fréquence d’échantillonnage de 100Msmps/s. Afin de filtrer les harmoniques indésirables générées autour de 100MHz, nous devons ajouter un filtre anti repliement.

Dans notre cas, nous avons opté pour un filtre passif de Chebychev du 9eme ordre avec une fréquence de coupure de 30MHz. Cette fréquence, plus haute que la fréquence max prévue du système a été choisir pour la taille plus petite des inductances, mais également pour des expérimentations.

Pour le concevoir, nous avons utilisé un calculateur, puis ajusté la valeur des composants dans un simulateur, notamment afin de réduire la variété des composants.

Voici les caractéristiques du filtre :

Figure 27 : Caractéristiques simulées du filtre anti repliement

### Le buffer analogique

Rappel des exigences :

CDC_Bode_[7]

Générateur de signal, impédance de sortie

- L’impédance de sortie doit être de 50Ohm, ±2%, sur toute la bande passante

Analyse, niveau 1

Fin de l’exigence

Une fois le signal généré, il faut le transmettre. Pour cela, nous allons devoir rajouter un buffer, puis adapter l’impédance du signal. A noter que le signal est amplifié et transmit en externe par le SMA, et en interne (comme référence de phase et d’amplitude) via le connecteur UFL.

Pour cela, nous allons utiliser un amplificateur opérationnel, en gain unitaire.

## Carte Bode - article 006

Cette carte est celle chargée de la réception des signaux sortants du DUT.

Figure 28 : Modélisation 3D, Carte bode

### L’étage d’entrée : le jeu de relais

Rappel des exigences :

CDC_Bode_[10]

Récepteur, Impédance d’entrée

- L’impédance d’entrée doit être ajustable entre 1M Ohm et 50 Ohm.

Démonstration, niveau 4

Fin de l’exigence

CDC_Bode_[13]

Récepteur, capacité parasite d’entrée

- La capacité parasite d’entrée doit être inférieure à 100pF

test, niveau 1

Fin de l’exigence

L’étage d’entrée de la carte de réception doit d’une part avoir une impédance d’entrée ajustable entre 1MOhm et 50Ohm, mais également pouvoir envoyer le signal de référence dans sa partie mesure, pour une calibration de l’amplitude.

Pour cela, un ensemble de quatre relais a été mis en place.

Ci-dessous le schéma de l’entrée de la carte. Le signal de référence provient du connecteur UFL interne, celui sortant du DUT passe dans le port SMA.

Figure 29 : Etage d'entrée, Carte Bode

La technologie des relais est critique. En effet, ce dernier risque de rajouter une capacité parasite à l’étage d’entrée, de perturber l’impédance de 50Ohm de la ligne de transmission. De plus, les relais ont généralement une durée de vie limitée, 10000 commutations pour les électromécaniques, par exemple.

Pour notre cas usage, nous avons choisi des relais de type reed de chez COTO. Ils contiennent des ISL, commandés par une bobine. Ils ont une très faible capacité parasite, et supportent un grand nombre de commutation.

Ci-dessous le circuit de commande des relais. Les diodes de roue libres sont intégrées au relais.

Figure 30 : Commande des relais

Pour cette carte, le nombre de GPIO n’était pas suffisant. Nous avons donc rajouté un GPIO expander, contrôlé en I2C, permettant de commander les 4 relais. La commutation des relais étant lente par rapport au reste du système, le délai impliqué par le GPIO expander est négligeable.

Figure 31 : Le GPIO expander, Carte Bode

### La mesure de la phase

#### Le comparateur de phase

Pour la mesure de la phase, nous allons utiliser un comparateur de phase, le MCH12140. Ce dernier prends le signal de référence ainsi que celui à mesurer en entrée, et donne deux signaux donnant le déphasage.

#### La conversion d’un signal numérique à un signal analogique

### La mesure de l’amplitude

#### L’étage d’amplification commutable

#### Le détecteur de crête

### La conversion analogique-numérique

#### Multiplexage de la tension d’entrée

#### Le signal analogique : de simple à symétrique

#### L’ADC : alimentation, référence et horloge